## 长丰县人民医院儿科及口腔科医疗设备
长丰县人民医院口腔科和儿科医疗设备
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 规格参数 | 是否偏离 | 如偏离请填写所投产品的对应技术参数 | 所投产品品牌 | 所投产品型号 | 注册证号 | 报价（元）
1 | 喷砂牙周治疗仪 | 台 | 1 | 65000 | 65000 | 1.集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体。
2.根据所选用工作手柄自动切换工作模式。
3.前面板采用OLED触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。
4.工作尖圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。
★5.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。
6.供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，蓝色提示灯亮起。
7.采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。
8.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。
9.水路加热功能，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度。
★10.四档温度调节，按需控制洁治水温。
11.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。
★12.龈上喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。
13.钛合金材质超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。
14.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。
15.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。
16.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。
17.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。
18.原厂生产龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。
19.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简介，效率高。
20.内置变压器，内部水电分离，更加安全。
21.拥有清洁模式。
22.单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。
23.蓝牙5.0无线多功能脚踏，标准模型、无水模式、清洗模式、增强模式四种脚踏功能模式。
2 | 超声骨刀（口腔） | 台 | 1 | 55000 | 55000 | 1.最大功率：≥170VA
2.工作尖尖端主振幅：20~200μm
3.工作尖尖端横向振幅：＜5μm
4.工作尖最小振动频率≤24.0 kHz
5.保险丝：2×T1.6AL 250V
6.蠕动泵流量：30~110mL/min
7.导出的输出声功率：200~490mW
8.主声输出面积：<10 mm2
9.次级横振声输出面积：<20 mm2
10.主机重量：≤2.6 kg
11.脚踏防水等级：IPX8
12.7英寸彩色触控屏，中文显示，精简UI一目了然。
★13.≥10档功率控制，每档功率对应骨密度。
★14.≥10档水量控制，直接显示输出流量速度数值
15.可一键增强功率，瞬时提高当前功率25%。
★16.双模式输出选择:
16.1强劲模式:当对仪器加压 ,超声功率增加,切骨效率增加
16.2平稳模式:当对仪器加压,超声功率不变,保持切割效率
17.具备专门冲水模式，可精准定量输出水量。
★18.可一键控制手柄灯光开关。
19.配置锯齿形切骨工作尖,刃口宽度≤0.35mm
20.配置25个工作尖
21.含一套电动吸引器
22.种植手机4把
3 | 口腔激光治疗仪 | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 一、主要技术参数： | /
1.机器激光中心波长： 440±10nm（治疗光） 、 976±10nm（治疗光）
★2.机器激光脉冲最大输出功率：440nm： ≥4W（峰值功率） ，步进 0. 1W 、976nm：≥12W（峰值功率） ，步进 0. 1W
3.充电所需时间： 约 4 小时（首次充电需 5 小时）
4.瞄准光： 650nm±20nm ，功率＜5mW ，且亮度可调。
5.外形尺寸（长×宽×高）： 19cm × 20cm × 21cm
6.激光的输出功率不稳定度优于±10%。
7.激光的输出功率复现性优于±10%。
8.激光的脉冲频率： 1Hz-20000Hz ，步进 1Hz。
9.激光的脉冲占空比： 10%-90% ，步进 1%。
10.输出的光斑直径： 距离光纤端面 5mm 时，光斑直径小于 3mm。
10.锂电池容量：DC11. 1V/2600mAh 数量：两节
[6 empty] | 二、功能简介： | /
1.内置两节大容量可充电锂电池（57.7Wh） ，可脱离网电使用 ，续航持久。
2.光纤工作尖符合 YY/T 0758-2021《医用激光光纤通用要求》。
3.≥5 英寸彩色液晶屏，可视化操控界面 ，显示清晰，触摸操作 ，可设定和保存参数。
4.976nm 的功率在连续模式还是脉冲模式下 ，功率均能达到 12W
5.同时具备电源适配器连接电源供电和内部电池独自供电工作。
★6.具有 ≥39 个预设模式和≥ 14 个自定义模式、 ≥14 个收藏模式选择。
7.同时具有手柄按键和无线脚踏两种控制方式 ，并可自由切换 ，且具有激光发射定时功 能。
8.金属外壳的光纤工作尖、 金属外壳的手柄套筒设计（标配 2 支） ，可高温高压消毒灭 菌重复使用 ，有效防止交叉感染。
9.可非接触切割 ，且光纤工作尖不需要激活处理即可进行切割。
10.具备两种激光输出模式，连续模式和脉冲模式，且脉冲模式下频率最高可设置 20000Hz。
11.具有≥3种直径规格的光纤工作尖（200 微米、300 微米、400 微米 ，可通过颜色区分）， 并可根据临床使用需求弯折 0-70 ° , 适合口腔内各种角度和位置的治疗。 光纤采用聚酰亚 胺涂覆层，不易折断。
12.标配 ≥3 副专业的三波长激光防护眼镜， 医生、助手、 患者各一副。
13.主机正前方具有紧急停止按钮 ，可在紧急情况下立刻停止激光工作。 且主机具有锁屏 保护功能 ，进入主界面需要输入密码 ，且密码可根据需求修改，有效防止误操作。
14.使用时无需连接水源、 气源和外接电源，机身轻便小巧 ，且机身顶端自带金属提手， 拿取方便。
15.定时范围：0-6000s
16.含口腔内窥镜系统一套
4 | 牙科微动力系统 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 1.双水路选择
2.输入功率：≥180VA
3.马达规格：重量68g 尺寸Φ22x76.7mm
4.插电即用，无需连接牙椅水、气
★5.采用高性能无刷电机，扭矩≥3.5N·cm。
6.马达空载转速须覆盖1000-41500r/min，跳动＜0.02mm，噪音<50dB，冷光LED灯（照度>40000lx）
7.采用多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完成，解放医生双手。
8.扳手式蠕动泵，≥6档水量控制，100%水量时冷却水流量≥120mL/min（拔牙模式）；
9.冷却系统：内置风冷系统；
10.采用≤5英寸彩色LCD触摸屏，按临床实际用途配备了“修复模式”和“拔牙模式”，且采用中文程序（拔牙模式：拔牙、冲洗；修复模式：备牙、精修、破冠、自定义）精简直观，速度调节采用“进度条快速调节”和“+/-号精准调节”双重控制方式，便于医生使用。玻璃屏幕易清洁，可擦拭消毒;
11.转速比需覆盖16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5，覆盖高低速手机功能，6个预设程序功能，自动记忆参数；
12.有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序；
13.消毒方式：马达可承受134℃高温高压灭菌；
14.手机均采用进口轴承，卫生机头系统、防过热设计；
15.拔牙手机和修复手机均为光纤手机，LED恒光源可提供稳定照明；
16.具有雾化开启关闭功能
5 | 有创呼吸机 | 台 | 1 | 500000 | 500000 | 1.基本要求： | /
1.1.用途说明：适用用于儿童和新生儿患者的通气辅助及呼吸支持
1.2.标配有创通气，无创通气，高流量氧疗和高频振荡通气
1.3.近端热丝式流速传感器，真正监测流速，精确快速，不必根据病人大小更换传感器
1.4.呼出阀与流量传感器独立分开设计（非一体式），呼出阀和流量传感器损坏了可独立更换
1.5.具备高频振荡通气PC-HFO
★1.6.非鼓膜振荡原理实现的高频通气功能
★1.7.具备与同一品牌胸阻抗成像（EIT）设备数据互联的功能，通过数据电缆连接EIT能自动与同一品牌的呼吸机共享通气参数及波形。
1.8.可连接组成呼吸机中央站，呼吸机的数据，波形和趋势在中央站可显示，查看和回顾
1.9.呼吸机的使用年限≥10年
[6 empty] | 2.呼吸模式和功能要求： | /
2.1.PC-CMV(指令通气)
2.2.PC-AC（辅助控制通气）
2.3.PC-SIMV（同步间歇指令通气）
2.4.PC-PSV（压力支持通气）
2.5.PC-HFO(高频通气)
2.6.SPN-CPAP/PS（持续气道正压+压力支持）
2.7.SPN-CPAP/VS（持续气道正压+容量支持）
2.8.内置一体化高流速氧疗功能，流速2-30L/min
★2.8.1.高流速氧疗可以使用双回路管道，方便切换无创和有创治疗
★2.8.2.高流速氧疗监测参数中具备压力监测（Pmax）及报警功能，防止新生儿和儿童患者呼吸道和肺损伤
2.8.3.高流速氧疗压力限制范围:4-55mbar
★2.8.4.高流速氧疗压力监测报警时具备自适应调整功能：压力过高时自动调整流速，流速减缓直至压力回归正常范围
★2.9.容量保证：基于呼出潮气量反向调节压力控制通气水平，与所有触发模式相结合，PC-CMV，PC-AC，PC-SIMV，PC-PSV，根据吸入/呼出潮气量和泄漏量，自动计算肺内潮气量，并以此作为容量保证通气的目标
2.1.高频振荡通气频率5-20HZ，
2.10.1.高频振荡模式下的压力变化幅度为5-90 mbar，且在叠压容量保证的情况下也可达到最大振幅90mbar，机器最大振幅
★2.10.2.在高频振荡模式下，可叠加容量保证，且新生儿患者容量保证范围：0.5-40ml
2.10.3.高频下可叠加叹息功能：叹息压力范围6-80mbar
2.10.4.高频模式下的吸呼比：1：1-1：3
2.11.FiO2：18到100% 氧浓度监测使用顺磁氧电池
2.12.内置气动雾化，可同步吸气流速
★2.13.智能吸痰功能（吸痰前提供纯氧3分钟，允许吸痰2分钟，吸痰后提供纯氧2分钟）。
★2.14.无创通气模式可以在容控模式，压控模式和自主通气模式下都可以使用
[6 empty] | 3.参数设置要求： | /
3.1.通气频率可调:0.5-150次/分
3.2.吸气时间可调： 0.1-3秒
3.3.潮气量：新生儿2-100mL，儿童20-300mL
3.4.吸气压力可调：1-80cmH2O
3.5.压力上升时间可调：新生儿0-1.5秒，儿童0-2秒
3.6.PEEP：0- 35cmH2O
3.7.氧浓度精确可调：21-100％
[6 empty] | 4.监测参数要求 | /
4.1.监测参数：气道压力，流速，潮气量，呼吸频率，时间常数等
4.1.1.气道压力监测（-60到120cmH2O）：气道峰压，气道平均压，PEEP，最小气道压
4.1.2.近端流速监测（0到30L/min）：包含泄漏校正后的分钟通气量MV、自主呼吸的分钟通气量MVespon、自主呼吸在每分钟气量中的占比%MVspon、分钟通气泄漏量MVleak及分钟泄漏百分比%Leak、Tispont 自主呼吸中的有效吸气时间等多个参数监测，全面监测患者通气情况。
4.1.3.潮气量监测（0到1000ml）：吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸吸入潮气量VTispon
4.1.4.呼吸频率监测（0到300/min）：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率
4.1.5.可以区分监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量，显示自主通气比例%MVspon
★4.2.具备三道波形（流速，压力，容量）和3道环图（P-V，F-V，P-F环），可升级隆突压Ptrach-V和Ptrach-F环
★4.3.趋势储存天数：可记录≥30天的趋势参数，并通过USB导出
4.3.1.趋势中可显示的参数：所有监测参数均可被记录和导出
4.4.日志功能，可记录7天内的发生的更改、事件和报警信息
4.5.机器内部内置电子说明书，呼吸机的连接，使用注意事项，以及通气模式的原理和使用方法。
4.6.具备日间/夜间模式切换
4.7.动态肺视图
[6 empty] | 5.报警要求： | /
5.1.报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定5－60s）、呼吸频率过快报警
5.2.呼吸回路断开报警
5.3.360度报警灯，智能三级声光报警系统，报警音量日间和夜间可分别设置
5.3.报警提示报警项目、报警原因及处理建议
[6 empty] | 6.显示 | /
6.1.屏幕≥15英寸触摸屏，屏幕与主机分体式
6.2.除主屏幕显示外，主机上另有一个电子显示窗，单独显示病人的氧浓度及分钟通气量
[6 empty] | 7.配置要求 | /
7.1.主机一台
7.2.显示屏一套
7.3.原装原厂台车一套
7.4.后备电池一套
7.5.湿化装置一套
7.6.重复性使用新生儿呼出阀3套
7.7.新生儿模拟肺一个
7.8.呼吸机高压空气过滤器
7.9.流量传感器≥40个
7.1.新生儿呼吸管道≥4套
7.11.USB接口≥2个
7.12.DVI视频输出接口≥1个
6 | 新生儿小儿呼吸机 | 台 | 2 | 200000 | 400000 | 1.适用范围：新生儿（含早产儿）和30kg以下的儿童。
2.显示屏：≥10英寸触摸屏，方便观察和操作。
3.监测参数：压力（气道峰压、平均压、呼末正压/气道压力）、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、血氧饱和度/吸入氧浓度、氧饱和度指数、氧浓度与平均压乘积、振幅。
4.图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。
5.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度±3%。
6.内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%。
7.具有氧浓度自动校准功能。
8.通气模式：
8.1.经鼻持续气道正压通气：NCPAP
8.2.经鼻间歇正压通气：NIPPV
8.3.同步经鼻间歇正压通气：SNIPPV
★8.4.经鼻双水平气道正压通气：DuoVent
★8.5.经鼻高频振荡通气：NHFO
8.6.经鼻高流量氧疗：HFNC
[6 empty] | 9. 参数设定： | /
9.1. 吸气压力：2.0cmH2O-25cmH2O
9.2. 呼气末正压：1.0cmH2O-15cmH2O
9.3. 呼吸频率：1/min-120/min
9.4. 吸气时间：0.1s-15s
★9.5.流量调节：0.5L/min-25L/min
9.6. 窒息唤醒次数：OFF，1～10
[6 empty] | 10.NHFO模式下参数设定： | /
★10.1.频率：2.0Hz～20Hz。
10.2. 振幅：2.0cmH2O～40.0cmH2O
10.3. 平均压：1.0cmH2O～20.0cmH2O
10.4. 吸呼比：1:1～1:3
[6 empty] | 11. 参数监测： | /
★11.1.吸气压力/呼末正压：-30cmH2O～120cmH2O
★11.2.自主呼吸频率：0/min～300/min
11.3. 流量：0L/min～40L/min
12. 采用经典的鼓膜振荡的方式实现高频通气功能。
13. 支持快氧通气：通气持续时间可调，最长时间120s，氧浓度22%～100% 连续可调。
14. 支持手动通气，通气时间1s-30s可调。
★15. 手动通气流量调节：2.0L/min～30L/min。
16.具备血氧监测功能，用于血氧饱和度监测、脉率监测和灌注指数监测。
★17.具备ROX指数监测，有助于早期识别HFNC失败风险，帮助指导医生何时给予气管插管。
18.具备自动泄漏补偿功能。
19.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。
20.应具有日志功能、趋势图和趋势表功能，并支持存储和导出功能。
21.具备快照/截屏功能，并支持存储和导出功能。
22.应具有湿化器外挂导轨、吊臂/水袋支架安装座、空压机安装底盘。
★23.具备充电锂电池，满电续航时间≥6小时。
24.提供系统自检功能，图形化提示操作功能。
25.外部接口：USB接口、RS232接口、网络接口和VGA视频接口。
26.配置空压机，与主机同品牌。
7 | 肺功能测试系统 | 台 | 1 | 450000 | 450000 | 一、主要用途：连续频率脉冲振荡法(IOS)肺功能测定
★1.总体要求：与我院现有肺功能仪配套使用
[6 empty] | 二、测试功能及技术规格要求 | /
2.1.总气道阻力 R5；中心气道阻力Rz；周边气道阻力Rp
2.2.顺应性包括肺顺应性（Cl)、气管顺应性（Cb）和胸廓顺应性（Cw）等
2.3.共振频率Fres分析，反映粘性阻力的非常敏感的指标
2.4.Intrabreath阻力的容积依赖性和流速的依赖性分析
2.5.呼吸总阻抗Zrs，振荡频率为0到35Hz连续频率的阻抗，即R5、R10、R25、R35等，不同振荡频率时的电抗X，如X10、X25、X35等。
2.6.结构参数图；频谱分析图；阻抗容积图（Z—V图）；频谱微分均值图；
2.7.阻抗的潮气呼吸图；呼吸动力学分析
2.8.肺通气功能检查（在IOS设备上测定），包括：慢肺活量、用力肺活量、流速容量环、每分最大通气量等；
2.9.振荡发生器：脉冲间隔0.1-6秒，脉冲时长45毫秒，频率范围0-100赫兹，相对阻力0.2KPA/L/S
2.10 流速传感器技术指标：
2.10.1 数字积分双向筛网压差式
★2.10.2 金属材料，带电加热系统，有效避免水气结露以及提高测试的精度和重复性
2.10.3.方便拆卸，可直接消毒液浸泡消毒
2.10.4 阻力＜0.05Kpa/L/S
2.10.5 测量范围：0－20L／S
2.10.6 分辨率：10ML／S
2.10.7 测量误差：＜2％
2.10.8 单个流速传感器正常使用寿命五年以上
★2.11 脉冲振荡(IOS)模块具备产品注册证，在注册证中有明确描述
★2.12 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告
8 | 婴儿辐射保暖台 | 台 | 2 | 50000 | 100000 | ★1.加热器材质：进口不锈钢加热管。
★2.辐射灯头：斜照灯头，床面正上方无加热器遮挡，方便医护人员临床操作。
3.控温模式：预热模式、手动模式、婴儿模式。
4.肤温控制范围：32℃～38℃，控制精度≤±0.5℃。
5.肤温测量范围不窄于 25℃～45℃。
6.肤温测量精度：±0.2℃。
7.床面温度均匀性：≤2℃。
8.手动模式：加热功率显示范围：0～100%，分辨率为5%，20档可调。
9.手动模式加热15分钟后无任何操作会报警，加热功率自行下降到15%。
10.显示方式：设置温度、皮肤温度、加热功率LED分屏显示。
11.具有床体倾斜功能，倾斜角度不小于12°，误差±1°。
★12.内置气泡水平仪，用于确定床体是否水平。
★13.内置穿刺灯，光亮强度4500LUX，方便随时检查婴儿状况。
14.具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。
★15.婴儿床下内置X线托盘，可直接进行X线拍片，无需旋转或移动辐射加热器，中断对婴儿的辐射热。
★16.可选配硅凝胶床垫，良好的生物兼容性，柔软舒适，恒温效果好。
17.具备声光双级报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警。
18.具有肤温传感器脱落报警提示功能。
19. 配置储物盆，便于医护人员放置必备物品。
20.配置输液杆、托盘。
21.超大床面：床面尺寸≥700mm*570mm，方便护理。
22.具有USB接口、RS232接口。
9 | 新生儿监护仪 | 台 | 2 | 40000 | 80000 | 整机要求 | /
1.产品通过NMPA注册。
★2.产品注册名称必须是新生儿专用监护仪，并提供产品注册证证明。
★3.模块化插件式新生儿专用监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。
4.不小于12英寸高清液晶触摸屏，分辨率≥1280×800像素。屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。
★5.屏幕采用最新的电容屏技术（非电阻屏）。
6.具有智能光感器，支持自动调节屏幕亮度功能。
★7.具有中文手写输入功能。
8.安全规格：ECG, TEMP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
9.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、打印机、扫描枪等USB设备。
[6 empty] | 监测参数： | /
10.多参数监护模块配置了心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测。
★11.多参数监护模块可升级为带屏幕的转运监护仪，支持病人的无缝转移，屏幕尺寸≥5.5英寸，≥8小时超长续航。
12.支持3导、5导心电监测。
13.具有智能导联脱落，多导联同步分析功能。
14.提供新生儿专用心电电缆。
15.心率测量范围：15-350bpm，精度：±1bpm。
16.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。
17.具备24小时心电概览报告功能，可提供最近24小时的心电活动统计结果。
★18.具有心电级联功能。
19.呼吸率测量范围0-200rpm。
★20.支持双血氧监测功能。可对患儿手部和脚部的血氧同步监测，同时显示两者间血氧差值。
21.可提供SpO2，PR和灌注指数(PI)参数的实时监测。
22.可选配Masimo血氧监测，PI灌注指数测量范围不小于0.02-20%。
23.具有信号质量指数SIQ指示功能。
★24.NIBP测量：至少提供手动，自动(周期)，连续，序列和整点测量5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。
25.具有辅助静脉穿刺功能。
26.NIBP新生儿测量范围：收缩压 40-140mmHg，舒张压10-115mmHg，平均压 20-125mmHg。
27.提供新生儿专用血压袖带一套，包括≥4个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的测量。
28.提供双通道体温和温差参数的监测。
29.可选配Masimo CO2模块，即插即用，CO2 测量范围0mmHg-190mmHg，采样速率50ml/min。
★30.可选配新生儿窒息唤醒功能。采用振动刺激的方式唤醒新生儿，帮助新生儿脱离窒息危险，保护新生儿。
★31.可选配氧浓度监测功能，测量范围0-100%，测量精度±1%（0%-40%）。
[6 empty] | 系统功能： | /
32.支持手动/自动设置报警限功能。
33.提供多种新生儿监护界面，至少包括呼吸氧合界面、大字体界面、EWS界面、单血氧界面。
34.单血氧大参数界面，界面至少显示SpO2、PR、PI和多组SpO2监测值列表相关参数，还具有实时的体温和血压测量值。
35.具有CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能。
36.支持≥48小时全息波形的存储与回顾。
37.支持≥2000组报警事件的存储与回顾。
38.支持≥160小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。
39.支持≥2000组NIBP血压列表数据。
40.具有监护模式、待机模式、夜间模式。
41.提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
42.标配网络接口，支持升级无线wifi。
43.支持与护士站中央站进行联网，实现在护士站的远程集中监护和报警管理。
10 | 经皮黄疸仪 | 台 | 2 | 20000 | 40000 | 1.检测方法：绿、蓝光比较,光源反射式
2.显示方法：三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数），单位为mg/dl
★3.示值误差：00～15±1；16～25±1.5
4.光源：氙闪光灯,寿命大于10万次
★5.电源：AAA1.2V×4防爆镍氢充电电池组（非锂电池），每充足一次电至少能检测约800次
6.开启准备时间：小于3秒
7.重量g：约245
8.体积mm：163×66×37
9.充电器：输入220V 50Hz.3W，输出6.0V 300mA DC
★10.校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1，对黄色屏（“20”）显示20.0±1
★11.准确度：不大于1%(须提供检测报告）
★12.重复性：不大于1%(须提供检测报告）
13.使用环境：温度℃：5~40，相对湿度：≤90%，大气压力Kpa：86.0~106.0
14.电源：直流4.8V~6 V
11 | 手持式测氧仪 | 台 | 2 | 20000 | 40000 | 一、标准配置参数： | /
功能：血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)监测
[6 empty] | 二、显示方式 | /
1.背光屏幕，实时显示波形、数字
2.大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度
[6 empty] | 三、数据存储、回顾 | /
长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾
[6 empty] | 四、性能特点 | /
1.4节AA普通电池可供电48小时，可选配镍氢充电电池
2.具有三级声光报警功能，报警上下限可调
★3.可实现300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要
4.自动关机功能和实时时钟显示
5.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征
6.支持掉电数据存储功能
7.全面适用于成人、小儿、新生儿
8.具有三级声光报警功能，报警上下限可调
9.通过CE认证
10.通过ETL认证
12 | 新生儿黄疸治疗仪 | 台 | 2 | 15000 | 30000 | 1.输入功率：75VA
2.光照有效面积：40cm×30cm
3.有效表面内的胆红素总辐照度最大值: 5.0mW/cm²
4.有效表面内的总辐照度:≥4.5mW/cm²
5.胆红素总辐照度平均值: ≥3.0mW/cm²
6.有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
7.工作噪声：≤50dB(A)
★8.辐照灯箱具有平移功能，辐照角度0～60°倾斜可调
★9.LED强光发光源数量为≥90个,使用期限≥50000小时
★10.工作总计时显示范围：0～99999.9小时
★11.蓝光输出强度调节范围：0～100%
★12.4.3英寸彩色液晶触摸屏，分辨率：480*272
13.配置4个制动脚轮