长丰县人民医院发热门诊规范设置检验科设备采购参数
第1包：全自动尿沉渣分析仪、生物安全柜采购

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

	1
	全自动尿沉渣分析仪
	★1.检测速度：有形成分测试≥100样本/小时

2.自动进样平台容量：可放置≥50个样本，并具有急诊功能

3.检测项目：可检测尿液中有形成分≥23种，尿干化学可测14项、13项、11项、10项

4.具有显微镜调焦装置和显微镜可调节载物台技术（提供证明文件）

5.红细胞位相检测功能：可通过红细胞形态的鉴定得出红细胞位相报告，可提供≥3个报告参数

★6.最小吸样量：≤1.2ml

7.自动对焦：分析仪无需调焦液即可通过软件实现自动对焦功能

8.图像拼接功能：具有智能图像拼接功能，能将采集的单张图视野图片，自动拼接成全景图片

9.图像切割功能：具有智能图像切割功能，能将单张图片中的有形成分单独切割分离，便于仪器识别和复检

★10.计数池数量≥3通道

11.单位选择：测试结果单位可选择“个数每微升”（/uL）或“个数每视野”（/HFP）

★12.可与尿干化学进行联机使用

13.具有医疗器械注册证
	1台

	2
	生物安全柜
	1.基本规格：A2型，30%外排，70%循环；单人使用

2.过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对≥0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

3.生物安全性：（提供证明文件）

3.1人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 

3.2 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 

3.3交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

4.安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢或优于304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用≥8mm大圆角处理

5.工作台面材质为304#不锈钢或优于304#不锈钢材质，采用盆状式设计

★ 6.脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平

7.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改

★8.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃

★9.≥4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并显示过滤器的使用寿命

★10.脚踏电动、手动按键、遥控电动等三种或三种以上方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃

11.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便

12.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间

13.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

14.具有前窗气流隔断设计

15.风机选用：当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

16.报警系统：

16.1玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警

16.2过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

16.3过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警

16.4气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警

17.安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护

17.1安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭

17.2紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启

18.具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告
	1台


第2包：荧光定量PCR扩增仪、零下20℃低温保存箱、2-8℃医用冰箱、可调式移液器、掌式离心机、八联管离心机采购

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

	
	荧光定量PCR扩增仪
	★1.样本容量：96 通量

2.反应体系：15-100uL

3.适用耗材：0.2ml PCR 管，8 联排管，96 孔板

★4.检测时长：≤7 秒完成 96 孔位的 6 种荧光通道的逐孔扫描，高效且无荧光边缘效应

5.最大升降温速率：≥5℃/s

6.温度范围：4.0℃～99.0℃，温度准确性：≤0.5℃

★7.多区温控：≥8 分区独立控温方式

8.热循环系统：具有半导体热电模块

★9.热盖性能：温度 50℃~108℃，热盖运行采用高精度多级传动机构

10.激发光源：LED 免维护光源

11.荧光检测模式：侧面扫描检测

12.动态范围：≥10 个数量级

13.指示灯：≥三种不同颜色的状态指示灯，准确反应实验状态

14.具有色激发光通道和 ≥4 色检测光通道，≥2 色定制通道，根据客户需求定制染料，可同时检测≥ 6 个靶标

15.光学激发检测范围：300-800 nm/500-800 nm，可支持“FAM，SYBR-Green， HEX，JOE，VIC，TET，ROX，Texas-Red，CY5”等多种染料

16.数据稳定性好：≥6 个通道间有较强的抗干扰性

17.内部结构：转盘设计

18.分析软件应用：定性/绝对定量、标准溶解曲线、相对定量、终点法等基因分型，可自动进行数据分析、比对、作图

19.扫描模式：全板扫描，指定行扫描等

20.有断电保护功能

21.控温模式：试管控温，模块控温等

22.检测组件：光电二极管检测系统

★23.激发和检测通道传播介质：双向 192 根稳定的耐高温光导纤维，稳定的光纤安装方式，光纤通光率强，灵敏度高，损耗小

24.荧光线性：线性回归系数 r≥0.99

25.报告模式：支持自定义报告单，EXCEL 、CSV 等导出格式

26.电源输入：220V、50Hz

27.接口方式：随设备配置了两根连接线，USB 转串口线、RS232 串口线，两根线均可独立使用，可根据客户需求选择合适的连接线；

28.体积重量：体积≤386mm×534mm×258mm，重量≤20kg

29.配套试剂：开放平台，适用于国内外厂家所开发的临床试剂

30.注册证书：可提供有效期内的第三类 NMPA 注册证

31.软件：加热程序可以从外部导入，并在实验中直接编

32.软件界面可缩放包含中英文版，方便用户选择

33.可根据模板创建实验

34.可自动禁止电脑休眠

35.最近打开的实验和模板可按实验类型分类显示，方便用户打开查看

36.报表设计编辑功能

37具有医疗器械注册证
	1台

	
	零下20℃低温保存箱
	★1.有效容积260L-300L；功率≤90W

2.微电脑控制，控温精度≤1°C，大屏幕LED显示，断电记忆

3.显示：采用微电脑处理控制系统，数字显示箱内温度,；速冻按键可实现快速降温

4.设定温度在-10℃～-25℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于3°C

5.多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）等； 至少两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；具有开机延时保护功能

6.门体挂锁设计，保证存储物品安全

★7.具有独立检测通道用于远程温度监控

8.密封：高密度超厚保温层，可拆卸式密封条

★9.材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材

10.不少于7个抽屉设计，根据需求选择，可分开存储不同类型的物品

11.内部采用搁架式蒸发器设计

12.具有医疗器械注册证
	1台

	
	2-8℃医用冰箱
	★1.有效容积：有效容积≥300L 立式，整机宽度≤640mm

2.采用喷涂钢板箱体和PS吸附内胆

3.温度控制:箱温湿度双屏显示，微电脑控制，温度范围2-8℃，温度显示精度≤0.1℃，调整增量为0.1℃；湿度显示精度≤0.1%Rh

4.核心组件：压缩机，碳氢制冷剂；一线品牌风机

5.制冷系统：采用板式蒸发器设计，丝管式冷凝器设计

★6.门体结构：采用中空玻璃门体，前置吹风结构；门体随意角度自关门设计

7.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁至少两种报警方式，可实现高低温报警、高低湿报警、传感故障报警等

8.合理布局：多层搁架设计，搁架间距可调，出厂标配至少6个搁架，搁架带价目条，方便记录物品存放信息

9.柜内照明：内设照明灯

10.冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发

11.温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测

12.固定移动：产品配备4个脚轮和2个底脚，便于移动且固定方便

13.安全保障：门体自带安全锁，可配置挂锁，双重安全保障

14.具有医疗器械注册证
	1台

	
	可调式移液器
	1.主要用于移取液体

2.工作适应环境：温度为5℃～40℃，空气相对湿度为10%～95%

★3.采用高科技材质，重量≤80g，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

★4.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌

5.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

7.四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积

8.有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛

9.至少具有0.1μL－10μL，2-20μL，20-200μL等不同量程选择，满足不同使用需求

10.颜色标识移液器量程
	6个

	
	掌式离心机
	★1.转速：4000rpm，6000rpm&7000rpm 三种转速等，相对离心力：约 960g(4000rpm) 约 2000g(6000rpm) 约 2900g(7000rpm)等

★2.样品处理：可处理0.5ml、1.5ml、2.0ml 等离心管；2×8×0.2mlPCR排管等

3.无须更换转子即能满足不同实验要求

4.采用高强度外壳设计，耐摔，抗冲击

5.采用翻盖开关功能，开盖即自动停止，外盖采用高强度透明复合材料，不易破碎。

6.工作电压：220V/110V 50~60HZ
	1台

	
	八联管离心机
	★1.转速：4000rpm，6000rpm&7000rpm 三种转速等，相对离心力：约 960g(4000rpm) 约 2000g(6000rpm) 约 2900g(7000rpm)等

★2.样品处理：可处理0.5ml、1.5ml、2.0ml 等离心管；2×8×0.2mlPCR排管等

3.无须更换转子即能满足不同实验要求

4.采用高强度外壳设计，耐摔，抗冲击

5.采用翻盖开关功能，开盖即自动停止，外盖采用高强度透明复合材料，不易破碎。

6.工作电压：220V/110V 50~60HZ
	1台


第3包：化学发光免疫分析仪采购

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

	1
	化学发光免疫分析仪
	1.基本功能：全自动免疫实验

2.测定方法：磁微粒化学发光免疫测定

3.系统组成：整套检测系统由样本管理单元、样本传输轨道、多台化学发光测定仪组成一个整体，一套电脑即可完成整个系统的操控

4.可扩展性：模块化设计，最少支持2台仪器联机使用

★5.检测通量：≥400测试/小时

6.进样模式：原试管装载，多种预稀释比例选择，急诊优先，仪器独立进样区

7.样本位：≥440个样本，有急诊样本优先通道

8.样本稀释：支持在机稀释

9.加样针：特氟龙涂层加样钢针，减少耗材，携带污染率＜10-6  
10.监测功能：可进行试剂、耗材、废弃物等状态提示
11.远程功能：支持远程协助、软件升级、故障预警等功能
12.试剂位：≥70个，在机冷藏功能，温度4-10℃
13.反应杯：一次性添加≥3700个
14.试剂更换：支持不停机更换试剂
15.底物放置：单机可放置底物≥2瓶，方便操作
16.孵育位置：≥550个
17.清洗方式：磁分离清洗，磁珠有多次分散聚集的过程
★18.系统连接支持Lis系统连接
19.故障反应时间≤2小时，12小时内解决故障问题；免费提供安装、调试、培训、技术服务等
20.产品性能仪器配套试剂传染病检测项目如表面抗原、艾滋、梅毒、丙肝四项在2021年国家卫健委临检中心EQA（室间质量评价）汇报的实验室数量使用品牌占有率排名前三
	1台


第4包：超声清洗机采购

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

	1
	超声清洗机
	1.清洗舱

★1.1容积70-90L

1.2材质≥2.0mm  厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点

2.密封门

★2.1开门方式：自动升降门、篮筐可随门一起升降。门障碍保护功能

2.2密封方式 ：硅橡胶胶条压紧密封

3.管路系统

3.1管路系统：U型排水管路含进口排水泵，排水时间≤4min

3.2核心配件：进水电磁阀、排水泵均为一线品牌

4超声系统

4.1单频电源：30-400KHZ，扫频功能，功率可调

4.2换能器工业级高Q值换能器，机电转化效率≥90%

5.控制系统

5.1控制方式工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸面板操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能

5.2界面显示。≥128*64液晶显示屏；具有报警信息显示功能

5.3温度指示器。数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长

5.4安全保护水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护：设备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源；加热管防干烧保护

6整体参数

6.1运行时间依据设定时间而定

6.2篮框尺寸≥540*380*140（宽深高）

6.3外形尺寸≥844*694*850（宽深高）

6.4舱体尺寸≥600*420*330（宽深高）

6.5设备净重≤150kg

6.6清洗温度30℃～80℃可调

6.7加热方式：电加热  ≤9.0kw 

6.8超声频率单频：≤40KHZ 耗水量≤60L
	1台


备注：每个包次可以分别投标。
