## 长丰县医共体总院医疗设备
长丰县医共体总院医疗设备
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 规格参数 | 是否偏离 | 如偏离请填写所投产品的对应技术参数 | 所投产品品牌 | 所投产品型号 | 注册证号 | 报价（元）
1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 台 | 1 | 1800000 | 1800000 | 一、产品主机 | /
★1.具备有效的三类医疗器械注册证
[6 empty] | 二、主要技术规格及系统概述： | /
[6 empty] | 1.主机系统性能概括 | /
1.1全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束，海量并行处理
1.2数字处理通道数≥700万
1.3动态范围≥320DB
1.4数字化二维灰阶成像、M型和解剖M型技术,
1.5彩色多普勒成像技术
1.6彩色多普勒能量图、方向性能量图技术
1.7实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统
1.8组织多普勒成像技术
1.9负荷超声心动图，支持二维和三维
1.10心脏造影技术，包含左心室心腔造影和心肌灌注造影成像
1.11二维、彩色血流和频率多普勒三同步功能, 可用于心脏模式
1.12脉冲反相谐波技术, 可与复合成像技术同时使用
1.13实时复合成像技术(多角度实时发射和接收，可达≥9种角度,提供曲别针试验图片)
1.14磁共振相素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥5级。
1.15自适应彩色成像技术: 根据聚焦点的深度不同而自动选择最佳频率,在显视器上可视
★1.16 LGC侧向增益补偿技术，可视可调，附图证明
1.17智能扫查技术（AutoScan）：实时iScan技术，实时自动优化增益和TGC。
1.18智能多普勒技术(AutoDoppler), 实时自动调节取样框位置和偏转，实时自动调节多普勒取样容积位置和取样线角度。
1.19扫查专家技术（SmartExam）：规范检查流程，自动检查记录及自动模式切换，自动加标注及体表标志，极大提高检查效率和检查的规范性
1.20超宽视野成像扫描技术，可与复合成像等技术结合使用，具有测量和电影回放功能，扫查长度≥60cm 。
1.21 实时、触发心肌灌注造影成像：高机械指数（MI）造影成像，低机械指数（MI）造影成像，闪烁造影成像。
1.22多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。
1.23微视血流成像（MFI）：全新的高分辨率血流成像模式，可以捕捉微细结构及低速血流信号。多种显示模式，提高视觉对比度。
1.24自动左心房功能定量分析，提供2D图像上左心房的自动和半自动边界检测，生成左心房的容积曲线，并提供左心房最大、最小体积和LAEF等测量值。
1.25自动左室应变定量：全自动化识别、追踪、分析心脏超声切面，几秒内获取LV GLS、整体和节段应变、应变率、达峰时间、左心室长径等参数显示。ECG和非ECG图像均可分析。
1.26自动左房应变定量：专用LA模型，一键式左房不同时相及LA功能分析，如储备功能LASr、导管功能LAScd和收缩功能LASct等。
1.27自动右室应变定量：专用RV模型，提供RV整体及游离壁节段的纵向应变值和曲线。
1.28应变弹性成像及定量：感兴趣区域直径、面积定量分析，应变及应变率定量，可对组织及病变进行多达10个感兴趣区的应变及应变率的定量分析。
1.29 造影成像技术：支持凸阵、线阵、腔内、相控阵探头（提供注册检验报告或技术白皮书或第三方检测机构出具的证明材料） ， 在同一检查条件下造影预设置参数：示卓安（Sonazoid)或声诺维 ，造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/s；线阵探头3.5cm深度，扫描范围最大，帧率≥100帧/秒。
★1.30 AI自动测量（Auto Measure） 经过验证的 AI 算法提供快速、统一的测量结果，减少操作者间差异，提高测量一致性。全自动量化参数测量，全面涵盖常规二维、多普勒的标准化评估。所有测量在有、无心电图（ECG）的情况下均可进行。
★1.32 AI智能多普勒视图（Smart Doppler View ID）人工智能识别切面信息。涵盖主动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣、肺动脉瓣、肺静脉。涵盖PW、CW及TDI。
★1.33 二维自动左心室定量（2D Auto LV）
（1）自动左室应变定量（AutoStrain LV）
（2）自动计算的射血分数（2D Auto EF）
（3）自动室壁运动定量 SWM（Segmental Wall Motion，SWM）
1.34 立体光影血流成像（Flow Viewer）：更清晰的血流边界及邻近血管显示、更清晰的微小低速血流显示、更动感立体的血流显示效果。
2.测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)
2.1具备全科测量软件包（包括腹部，浅表，心脏，妇儿等全套软件）
2.2多普勒血流测量及分析
2.3 心脏功能测量与分析
2.4腹部测量与分析
2.5小器官测量与分析
3.主要的先进临床应用功能
3.1 ROI感兴趣区域自动跟踪定量分析(可对灰阶、彩色、能量及造影图像进行分析),取样区域>=10个，附图证明。
3.2 IMT自动血管内膜中膜增厚度测量。
3.3 MVI微血管造影成像：可用于所有有造影技术的探头，显示造影靶目标的微循环并显示造影剂微气泡的显像轨迹。
3.4 心肌应变成像定量(包括速度、应变和应变率等),心肌取样最多可到32节段,附图证明。
3.5 智能心功能定量分析: 依据选择的心脏切面，无需任何点击，超声图像就会与LV解剖模型自动匹配，自动追踪识别左室心内膜边界，自动计算EF，ESV，EDV。TMAD可以自动对房室瓣环运动进行可视化及定量化分析，用以快速评估心脏整体功能，不依赖图像质量。
3.6 智能心肌运动定量：基于斑点追踪技术，依据选择的心脏切面自动描记相应节段，进而自动测量整体和节段功能并生成表格，17节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。可选多层心肌进行网状分析（类同核磁）。
3.7 剪切波弹性成像功能：支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头等多种探头，二维实时剪切波弹性成像 和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息，一线一凸双平面探头，实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式包括上下，左右多种方式可调。支持剪切波弹性成像全屏显示，病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调，控制面板具有单独按钮，同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示剪切波弹性成像，剪切波ROI大小为4cm*2.5cm时，帧率≥5帧/秒，同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示。
4. 图像存储 (电影) 回放重显，硬盘1TB, DVD/USB图像存储,电影回放重现单元2200帧
5.参考信号：心电、心电触发
6.输入/输出信号：输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频；输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出
7.超声图像及病案管理系统
7.1病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；
7.2可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；
7.3报告存储、检索和统计
8.医学数字图像和通信DICOM3.0接口
[6 empty] | 三、技术参数及要求 | /
[6 empty] | 1.系统通用功能 | /
1.1高分辨率液晶显示器＞21寸，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。
★1.2 MaxVue全屏高清成像：高清高分辨力全屏显示16:9超声图像。
1.3 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸，滑屏翻页功能，操作面板可上下左右进行调整及旋转，最大旋转角度达720度。
1.4探头接口≥4个，全激活可互换通用，接口有背景光设计。
1.5安全性能：符合进口商品安全质量要求
[6 empty] | 2.探头规格 | /
2.1 频率：超宽频带探头，频率 1 MHz 到15 MHz
2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频
2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵
★2.4 纯净波单晶体探头≥4种
2.5 电子线阵探头有效阵元数≥256，电子凸阵探头有效阵元数≥192，电子相控阵探头有效阵元数≥80
2.6扫描深度≥30cm
2.7探头频率范围：
纯净波相控阵心脏探头：频率1-5MHZ
纯净波凸阵探头（腹部）:频率1-5MHZ
纯净波腔内探头（包括产科，妇科，膀胱）：频率 3-10MH
线阵探头：频率3-12MHZ
线阵探头：频率20-50MHZ（加分项，具备肌骨，外周神经，皮肤软组织等相关检查测量功能，可酌情＋2-5分）
[6 empty] | 3. 二维灰阶显像主要参数: | /
3.1成像速度：相控阵探头，全视野，17cm深度时，帧速度>=60帧/秒；凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率>=45帧/秒 线阵探头，全视野，4cm深度时，帧速率>=140帧/秒
3.2心脏探头谐波成像频率个数≥3,小器官血管探头的谐波频率个数≥3个,腹部探头的谐波频率个数≥3个
3.3 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M/Color 可独立调节
3.4 数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit
3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；
3.6二维灰阶成像 256 灰阶。
[6 empty] | 4 . 频谱多普勒： | /
4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）
4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD 2.0-2.2MHz
电子线阵:PWD 5.75-7.0MHz
4.3 显示方式： B/CDV/CW；B/D, B/C/D, D
4.4 最大测量速度：PW, 2.5MHz,血流速度最大+7.6m/s
CW, 1.9MHZ,血流速度最大+19.2m/s
4.5 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)；
4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒；
4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；
★4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；
4.9 零位移动： 6级；
4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；
5. 彩色多普勒：
5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示
5.2彩色显示角度: 20-90度选择
5.3 扫描速率：相控阵探头，85度，18 cm 深度时，彩色帧率 10 帧/秒；
5.4组织多普勒帧频：相控阵探头，85度，18cm深度，帧频≥110帧/秒
5.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)
5.6 显示控制：零位移动分+15级，黑白与彩色比较，彩色对比
5.7显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；
6.超声功率输出调节: B/M、 PWD、彩色多普勒输出功率分级可调
2 | 血液透析滤过机 | 台 | 4 | 230000 | 920000 | 总体要求：血液透析机与血液透析滤过机完美兼容。
[6 empty] | 一.功能与配置 | /
★1.配备 15 英寸超大.≥210°可旋转液晶显示屏, 中文操作界面；
2.具有常规血液透析(HD).联机血液滤过（OnlineHF）和联机血液透析滤过（OnlineHDF）功能；
3.标配 B 干粉支架；
4.具有监测 KT/V 功能，无需使用额外耗材；
5.水电分离设计；
★6.采用容量式平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制；平衡腔容量≤50ml；
7.配备 UPS 电源，突然停电时机器发出尖锐报警声，确保血泵.肝素泵及所有监测功能正常运转≥20min，且数据不丢失。
8.具有漏血监测功能；
9.具有空气检测功能；
10 .适用于各种规格透析液配方，透析液配比系统为容量配比系统。
11.联机产生超纯置换液，无需袋装或瓶装的冲洗溶液，可进行全自动在线预冲， 在线回血；
★12 内置存储≥25 条超滤可预设曲线，每种程序提供图形化示意图，具有超滤曲线.钠离子曲线及碳酸氢盐曲线功能，可单独使用或合并使用；
13.具有透析液流量与透析液温度曲线功能，提供图形化示意图；满足临床个性 化透析。
14.具有肝素曲线治疗程序，提供图形化示意图，满足个性化透析；
15.全自动化学消毒/热消毒功能，热化学消毒集消毒.脱钙.冲洗一体化一键完 成，整机包括置换液管接头及 A .B 液吸管程序化一键自动消毒，消毒时间≤40 分钟；
16.可自动保存≥150 次消毒记录，可在机器上直接查询历史记录；
17.可保存≥20 次治疗记录，可在机器上直接查询历史记录；
18.具有一键检修功能，在操作界面直接查询，免拆机无需进入工程界面，便于 血透室日常设备维护管理；
[6 empty] | 二.技术参数与性能指标 | /
1.血流量范围：下限为（0ml/min～50 ml/min）上限为（460 ml/min～600 ml/min） ，血流量调节梯度（步长）10ml/min ，误差±10%；
2.动脉压监测显示范围：下限为（-500mmHg～-300mmHg）上限为（400mmHg～500mmHg）；
3.静脉压监测显示范围：下限为（-200mmHg～-50mmHg）上限为（300mmHg～600mmHg）；
★4.跨膜压监测显示范围：下限为（-200mmHg～-100mmHg）上限为（600mmHg～700mmHg）；
★5.进水压下限为（0 bar～0.5 bar）上限为（6.0 bar～6.5bar）,进水温度范围：下限为（5℃～10℃）上限为（30℃～35℃）；；
6.透析液流量范围：下限为（0 ml/min～300 ml/min）上限为（800 ml/min～850ml/min）；；
★7.透析液导电率监测范围:下限为（12ms/cm～12.5 ms/cm）上限为（15.8ms/cm～16 ms/cm）；
8.超滤：下限必须可达到0L/h上限为（4 L/h～4.5L/h） 超滤精度±1% ；
9.置换液速度 20-400ml/min，精度±10%；
10.消毒温度≥85℃;
11.设备性能稳定，最低设计使用年限≥10 年或 3 万小时，经久耐用；
12.设备标配进水口过滤器和细菌过滤器支架。
3 | 血液透析机 | 台 | 10 | 130000 | 1300000 | 一.功能与配置 | /
1.具有常规血液透析治疗(HD)功能,序贯超滤程序 ISO-UF,；碳酸透析.醋酸透析. 干粉透析为标准配置；
2.配备≥15英寸彩色液晶触摸显示屏, 中文操作界面
3.采用水电分离设计，水路在机器下部，电路在机器上部；
4.标配 B 干粉支架。
★5.采用容量式平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制；平衡腔容量≤50ml；
6.具有监测 KT/V 功能，保证病人透析质量，无需使用额外耗材。
7.设备适用于各种规格透析液配方，为确保治疗安全，透析液配比系统需为容量配比系统；
8.断电保护：内置 UPS 电源，突然停电时机器能发出尖锐报警声，确保血泵肝素泵及所有监测功能正常运转至少 20min，且数据不丢失；
9.具有空气检测.漏血探测.定时提醒功能；
10.可设置自动开关机，预先设定开机时间及开机后欲执行的清洁程序；
★11.具有超滤曲线.钠离子曲线及碳酸氢盐曲线功能，可单独使用或合并使用； 内置存储≥25条超滤可预设曲线，每种程序提供图形化示意图。
12.具有肝素个性化治疗程序，提供图形化示意图，满足临床个性化透析；
13.具有透析液流量个性化治疗程序，提供图形化示意图，满足临床个性化透析；
14.具有透析液温度个性化治疗程序，提供图形化示意图，满足临床个性化透析；
15.全自动化学消毒/热消毒功能，热化学消毒集消毒.脱钙.冲洗一体化一键完 成，消毒时间≤40 分钟；A .B 液吸管插回机器，连同机器执行清洗及消毒；可提供原厂消毒液；
16.可自动保存最近 150 次消毒记录，在操作界面直接查询，无需进入工程界面， 便于血透室消毒管理及感控管理；
17.具有一键检修功能，在操作界面直接查询，免拆机无需进入工程界面，便于 血透室日常设备维护管理；
[6 empty] | 二.技术参数与性能指标 | /
1.血流量范围：下限为（0ml/min～50 ml/min）上限为（460 ml/min～600 ml/min） ，血流量调节梯度（步长）10ml/min ，误差±10%；
2.动脉压监测显示范围：下限为（-500mmHg～-300mmHg）上限为（400mmHg～500mmHg）；
3.静脉压监测显示范围：下限为（-200mmHg～-50mmHg）上限为（300mmHg～600mmHg）；
★4.跨膜压监测显示范围：下限为（-200mmHg～-100mmHg）上限为（600mmHg～700mmHg）；
★5.进水压下限为（0 bar～0.5 bar）上限为（6.0 bar～6.5bar）,进水温度范围：下限为（5℃～10℃）上限为（30℃～35℃）；；
6.透析液流量范围：下限为（0 ml/min～300 ml/min）上限为（800 ml/min～850ml/min）；；
★7.透析液导电率监测范围:下限为（12ms/cm～12.5 ms/cm）上限为（15.8ms/cm～16 ms/cm）；
8.超滤：限必须可达到0L/h上限为（4 L/h～4.5L/h） 超滤精度±1% ；
9.热清洗（再循环）：≥85℃.热消毒（再循环）：≥85℃;
10.设备性能稳定，最低设计使用年限≥10 年或 3 万小时，经久耐用；
11.透析液过滤：标配透析液过滤器组件
4 | 多功能麻醉机 | 台 | 2 | 500000 | 1000000 | 1.配置需求：全能麻醉系统
★包含：麻醉机主机1套，全电子流量计1套，麻醉气体监测模块1套，麻醉深度监测模块1套，移动端快速充电装置1套，高流量氧疗模块1套、肌松模块1套。
[6 empty] | 2.技术规格： | /
2.1工作条件及基本配件
2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%
2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz
2.1.3 标配4个辅助电源接口
2.1.4 接口：1个LAN接口支持网络和软件升级, 1个RS-232 接口，1个视频信号接口，2个USB接口；可选配基于无线网卡的网路接口
2.1.5机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，可选配折叠辅助工作台
2.1.6显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节，保证站姿和坐姿都能轻松操作
2.1.7适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明
2.1.8麻醉机非待机状态转动关机旋钮，主机具备≥10秒延迟关机功能；（需提供产品的技术文件或彩页截图或检验报告）
★ 2.1.9 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理
[6 empty] | 2.2气源 | /
2.2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源
2.2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%
2.2.3快速充氧范围25 - 75 L/min
2.3 流量计
★2.3.1全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) （总流量控制模式下总流量范围：0.2-20 L/min。O2 浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)）
2.3.2全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式
2.3.3具备备用流量计
2.3.4具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具
2.3.5可选配麻药消耗速度显示和总消耗量统计
2.3.6具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作
★ 2.3.7具备辅助吸氧流量计，配置高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21~100%
2.4挥发罐
2.4.1标配双麻醉罐位,可选配第三个麻醉罐位
★2.4.2标配一个高品质七氟醚或异氟醚或地氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，挥发罐通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿。
2.5呼吸回路
2.5.1 一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关
2.5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)
2.5.3二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml
2.5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准
2.5.5可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作
2.5.6具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激
2.5.7标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换
2.5.8具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示
★2.5.9麻醉机配备精密呼吸回路，呼吸系统泄漏量≤60mL/min；（需提供产品的技术文件或彩页截图或检验报告）
呼吸机
2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示
★2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式，可选配/升级SIMV-VG、CPAP/PS、APRV、AMV模式（需提供产品的技术文件或彩页截图或检验报告）
2.6.3可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重
★2.6.4容控模式潮气量设置范围：10ml-1500 ml（非PRVC/PCV-VG/CPRV模式）
2.6.5吸气压力设置范围：3-80 cmH2O
2.6.6支持压力：0，3cmH2O～60 cmH2O
2.6.7呼吸频率：2-100次/分钟
2.6.8吸呼比：4:1到1:10
2.6.9压力限制范围：10-100 cmH2O
2.6.10电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2-50 cmH2O
2.6.11吸气暂停：OFF，5%-60%
2.6.12 呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min
2.6.13具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
2.6.14 具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动
★2.6.15麻醉机配备自动肺保护工具：至少支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能；（需提供产品的技术文件或彩页截图或检验报告）2.6.16可选配吸气保持和呼气保持功能，自动计算静态顺应性Cstat，吸气阻力Ri，内源性呼气末正压等参数
★2.6.17 可选配喷射通气功能，支持单频率喷射通气和高频叠加常频喷射通气模式
2.7数字和波形监测
2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示
★2.7.2不小于18英寸彩色电容触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图
2.7.3麻醉机配备第二块电子气源压力显示屏（非外接第三方屏幕或监护仪屏幕），屏幕与挥发罐位于同一水平面，可以实时显示电子气源压力和容量或压力参数动态图
★2.7.4内置3个或以上槽位插件槽，可直接热插拔插件（需提供产品的技术文件或彩页截图或检验报告）
2.7.5插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用
★2.7.6标配模块：AG麻醉气体模块、 BIS、NMT，可单独选配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。
2.7.7可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测、BIS（BISx4）监测、NMT监测
2.7.8同屏幕4通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形）
2.7.9潮气量监测范围：0-3000ml
2.7.10分钟通气量监测范围：0-100L/min
2.7.11可视化报警，技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，具备自动报警限功能
2.7.12图示化自检，系统自检失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因
2.7.13可存储至少10000条事件记录，可存储至少50张屏幕截图
★2.7.14配置麻醉趋势图功能，可显示未来20分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势
5 | 肌电图诱发电位仪 | 台 | 1 | 200000 | 200000 | 一.主机和放大器 | /
★2. 一体化主机含工作台、中央主机控制面板，放大器通道：3通道
3.差模输入阻抗：≥200MΩ
★ 4.噪声电压：≤0.3µV；
★ 5.共模抑制比：≥123dB；
6.A/D转换分辨率：≥24bit
7.高切滤波：10Hz～20kHz分档控制，信号幅度衰减不大于3dB。
8.低切滤波：0.01Hz～3kHz分档控制，信号幅度衰减不大于3dB。
★9.电流脉冲输出通道：两个通道
★10.听觉刺激声音类型：Click、纯音、任意同等大小声音；
★11.视觉刺激图像类别：可显示图像，分别为：棋盘格、横条格、竖条格，图像尺寸分别为：4*3、8*6、16*12、32*24、64*48、128*96，或任意同等尺寸图像；
[6 empty] | 二.检查项目和功能 | /
12.神经传导功能检测模块：
.运动传导速度(MCV)
.F波（FW）
.感觉传导速度(SCV)
.H反射（HR）
.瞬目反射（BR）
.阴茎球海绵体反射（BCR）
.重复电刺激试验（RNS）
.皮肤交感反应（SSR）
.侧方扩散（MVD）
★.运动单位数目估计（CMAP scan MUNE）
.用户自定义：也可由用户设置采集记录参数，自定义检测模式
13.肌电图功能检测模块：
.自发电活动（freeEMG）iEMG
★.运动单位电位（MUP）iEMG
.最大用力分析（IP）iEMG
.单纤维肌电图（SFEMG）
.表面肌电（sEMG）
.震颤分析（TRAS）
.用户自定义
14.躯体感觉诱发电位：
.上肢体感诱发电位（USEP）
.下肢体感诱发电位（LSEP）
.阴部神经体感诱发电位（PSEP）
.三叉神经体感诱发电位（TSEP）
.用户自定义
15.听觉诱发电位：
. 脑干听觉诱发电位（BAEP）
. 客观听阈（CAEP）
. 中潜伏期听觉诱发电位（MAEP）
. 长潜伏期听觉诱发电位（LAEP）
. 耳蜗电图（ECOCH）
. 40Hz听觉诱发电位（40Hz）
. 前庭诱发电位（VEMP）
16.视觉诱发电位（VEP）：
.模式翻转视觉诱发电位（PRVEP）
.闪光刺激视觉诱发电位（FVEP）
17.事件相关电位：
.事件相关电位（P300）
.非匹配负波（MMN）
.事件相关电位（N400）
.伴随负变化（CNV）
[6 empty] | 三.拓展功能 | /
18.手柄电极：电流强度与采集控制，滚轮向上滚动增大电流；向下滚动减小电流；按下滚轮启动采集；按键I激活下一条曲线；按键II刺激极性切换；
.控制面板：覆盖全流程操作，旋钮分别控制强度大小，按键实现软件控制功能（用户可自定义）；
★.参考端互联：参考端1～8通道可任意互联，连接的通道对应指示灯亮；
★.阻抗检测：阻抗5kΩ～10kΩ误差不超过±10%。阻抗检测低于设定阈值放大器上指示灯不亮，高于设定阈值放大器上指示灯亮；
.陷波功能：中心频率50/60Hz抑制功能；
[6 empty] | 四.电脑主机硬件配置要求 | /
19.处理器：Intel i5、双核、主频 2.7GHz；
.硬盘最小磁盘空间：512GB；
.内存：16GB；
.显示分辨率：1920*1080；
.接口：USB3.0 Highspeed 接口；
.操作系统：Windows10/11 64bit
★20.设备使用寿命：10年
6 | 数字化多功能脑电图仪 | 台 | 1 | 250000 | 250000 | 一、性能参数 | /
[6 empty] | 硬件要求 | /
1.放大器≧32通道放大器（另带参考电极）；病人事件信号输入EVENT输入；支持血氧夹信号采集扩展；≧4导DC输入。
2.高清视频音频组件（可选）：可通过软件控制摄像头360°旋转，调节焦距，缩放局部画面；视频帧数10 frames/s；分辨率1920*1080；高感度麦克风，75db信噪比、360°全向拾音；
★3.闪光刺激器：具有滤光片插槽，可方便更换不同的滤光片，提供不同颜色、图案的特异性的光刺激；通过软件设置闪光刺激条件包括刺激模式、刺激频率、刺激时间、间隔时间等；
★4.采样率：≧10000Hz；
5.采样分辨率(A/D Convertor)及精度： ≧24bit；
★6.耐极化电压：≥±750mV；
7.放大器输入阻抗: ≥100MΩ；
8.共模抑制比：≥115dB；
9.噪声电平：≤1.5μV p-p；
10.带宽： 0.08Hz–300Hz；
★11.双阻抗检测：可以在放大器上以及软件界面上启动阻抗检测，电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50kΩ，高于预先设定阈值的电极红色高亮显示；
[6 empty] | 软件要求 | /
12.电压测量：误差≦±10%；
13.时间常数：0.03s~0.1s 误差≦±40%；大于0.1s 误差≦±20%；
14.幅频特性：1Hz~120Hz，偏差≦﹢5%﹣30%；
15.功率谱频谱：误差≦±10%；
16.功率谱幅度：偏差≦±10%；
17.灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm；
18.时间常数RC（低切滤波）：(0.001、0.003，0.03、0.1、0.3、0.6、1、2)s；
19.高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120、300)Hz；
20.交流滤波器（陷波滤波器)：50Hz或者60Hz；
21.波形扫描速度： 4 秒、5 秒、6 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、
60 秒、5 分/页或自定义 ；
22.波形回放：支持翻页、1/10翻页、自动翻译、自动播放，支持指定时间或事件跳转；
23.导联：最多64导联显示，支持导联显示、关闭和冻结、添加注释；
24.参考电极：AV、 Aav、0V、 OFF；
25.头型导联显示： 预设5套组合，可自定义≧12套组合；
26.校准电压： (2、5、10、20、50、100、200、500、1000)μV；
27.校准信号：0.25 Hz方波或10 Hz正弦波，自动/手动校准模式；
28.波形测量：任意波形局部时间/振幅/频率的自动测量；动态定规尺，自动调节频率和波幅最佳测量范围；时间振幅测量尺，方便测量单个波峰的频率、振幅；波形对比，通过拖曳可叠加两导联进行波形对称性对比;
29.事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转；
30. qEEG（定量脑电图）：具有自定义的波段功率分析，幅值分析，功率比分析，包括RBP、ABP、TP，慢快波功率比DTABR（δ+θ/α+β），DAR（δ/α）,峰值频率（PPF）、边值频率（SEF）、振幅整合脑电图（aEEG）、彩色密度频谱分析（cDSA）等指数统计与计算功能；
31自定义显示标签≧10组，可以自由组合不同导联的不同定量功能，并通过标签一键切换显示。
32.脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，可显示色阶能量值，支持动态播放；
33.实时回放：在检测记录同时，可对之前上一个病人病历进行回访、分析、报告 ；
★34.支持睡眠分期功能；
35.EDF格式数据保存：无需专用回放软件即可播放脑电数据，辅助教学；
★36.具备过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患者进行过渡换气诱发试验；
37.断电自动保存；
[6 empty] | 配置： | /
主机 1台
前置放大器（32导联） 1个
接线盒 1个
闪光刺激灯 1个
盘状电极 40根
视频摄像头 1个