床单位臭氧消毒机
	1、品名
	床单位臭氧消毒机

	2、用途
	广泛应用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。

	3、主要技
术要求
	★1、采用高效臭氧产生技术，能确保在该消毒机开机15min、30 min、45min、60min时，臭氧含量平均值均应分别不低于1600mg/m³、1800 mg/m³、2200mg/m³、2200mg/m³，且能持续维持不小于90min，请提供权威第三方检测报告。
2、床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。
3、机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭。模具一体成型保证了产品的一致性；
4、结构形式：移动式底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。
★5、检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部通过静音滑轨抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修。
[bookmark: _GoBack]★6、具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，以证实制造商具有自主知识产权；
7、消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。
8、采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒
★9、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。
10、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用
11、设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。
12、输入功率：≤140W，宽电压设计（AC85-264V），特别适用于电压波动的地方使用。
13、运输、贮存环境条件：环境温度：5～40℃；相对湿度：≤90%；大气压力：86kPa～106kPa。请将消毒机放置在空气流通、无毒、无腐蚀性气体的房间内；采用常规运输，运输过程中应避免剧烈碰撞、重压、雨水淋湿等
14、正常工作条件：
    1)供电电源： 220V±22V    50Hz±1Hz 
    2)相对湿度：≤80%
    3)环境温度：5℃～40℃
4)大气压力： 86kPa～106kPa
15、整机外形尺寸≤长614×宽545×高973mm，不占用客户过多面积。
16、整机重量：≤30kg；

	4、资质要求
	1、生产厂家具有ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO18001职业健康安全管理体系认证，提供证明文件。
2、提供床单位臭氧消毒机安全卫生评估报告。


  
