## 长丰县医共体总院医疗设备
长丰县医共体总院医疗设备采购技术参数响应表
公司名称（盖章）： |  |  |  |  | 联系人： |  | 联系方式： |  |  |  | 年 月 日
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 规格参数 | 是否偏离 | 如偏离请填写所投产品的对应技术参数 | 所投产品品牌 | 所投产品型号 | 注册证号 | 报价（元）
1 | 皮下电子注射器控制助推装置 | 台 | 1 | 80000 | 80000 | 1.适用范围：用于患者面部真皮层定量注射透明质酸钠；
★2.触摸屏：不小于13英寸电容触摸屏；
★3.真空泵数量不少于2个真空泵；
★4.最高注射总次数不少于360次, 实时显示已注射次数；
★5.单针注射准确性：±5%范围内；
6.注射速度：三档可调；
7.预存配置不少于5个；
8.可选注射器种类包括但不限于1ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml注射器；
★9.智能提示系统：具备积液瓶检查提示，负压管路提示，电机阻塞提示，手柄未连接提示和负压不足提示；
10.故障检测系统：气泵故障可提示；
11.针剂选择种类包括但不限于：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml；8/10ml；
12.装载剂量调整：可调整装载剂量。
2 | 308nm紫外光治疗仪 | 台 | 1 | 250000 | 250000 | 1. 适用范围：用于白癜风、银屑病皮肤疾病患者的辅助治疗；
★ 2. 光源：氯化氙气体光源 ；
3. 波长：308±2nm ；
4. 最小起始功率：≤ 50 mw/cm2；累计治疗能量≥5000mw;
5. 剂量调试模式：50mw/S可调，定时步长为1s；
6. 单次功率可调范围：50mw～3000mw；
7. 额定功率密度：50mW/cm2；
★ 8.辐照强度稳定性：≤ 1%；
★ 9.紫外残留辐射：≤ 0.2 J/cm2；
10.辐照强度误差：≤ 2%；
11.定时误差：0.4%；
★ 12.冷却方式：自动水循环恒温冷却；
13.治疗面积：2800 mm2～500 mm2 ,多种出光窗口。
3 | 荧光真菌镜检系统 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 1.适用范围：手足癣、体股癣、甲真菌病、花斑癣等真菌感染快速筛查；
2.聚光镜：阿贝聚光镜,NA/1.25（浸油式）；内装孔径光阑；
★3.物镜：4X、10X 、40X、 100X荧光物镜；
4.目镜观察筒：三档三目分光，0:100；50:50；100：0宽视野目镜10X FN20；
★5.荧光摄像头不低于 500万像素荧光摄像头；
6.接口：0.5倍专用接口；
★7. 软件具备:自动或手动 一键白平衡，区域白平衡；实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；多通道荧光合成叠加；荧光能量曲线，真菌检测报告软件；
★8.荧光附件：真菌荧光模块，即开即用，响应时间纳秒级别；
9.包含整套设备系统，包括但不限于LED荧光正置显微镜、显微相机、图像采集软件、操作端等。
4 | 人体成分分析仪 | 台 | 2 | 50000 | 100000 | 1.适用范围：适用于各类人群（成人，儿童，孕妇等）人体成分测量及分析；
[6 empty] | 2.技术要求 | /
★2.1技术原理：直接节段多频率生物电阻抗分析法（DSM-BIA法）；
★2.2电极方法：4极8点接触式电极；
2.3测量方法：通过在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）分别使用3个不同频率（5kHz、50kHz和500kHz）进行15种电阻抗测量；
2.4数据准确性：不使用经验值估算，测量结果不受年龄、性别等因素影响
[6 empty] | 3.数据输出 | /
3.1常规报告纸至少包括：身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重, 肌肉脂肪分析(体重、骨骼肌、体脂肪), 肥胖分析(身体质量指数、 体脂百分比), 肌肉均衡(根据理想体重/根据当前体重: 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 人体成分测试历史记录(体重、骨骼肌、体脂百分比、细胞外水分比率),健康评分, 体型(基于BMI和体脂百分比分为：运动员体型、偏胖、肥胖、肌肉型、健康型、苗条肌肉型、苗条、隐形肥胖、消瘦型、偏瘦型), 体重控制(目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制), 肥胖评估(BMI、体脂百分比)，营养评估(蛋白质、无机盐、体脂肪), 身体均衡评估(上肢、下肢、上下肢), 节段脂肪分析(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 身体围度(颈围、胸围、腹围、臀围，右上臂、左上臂、右大腿、左大腿), 研究项目(细胞内水分、细胞外水分，骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度), 结果解析QR代码, 生物电阻抗(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)
3.2儿童报告纸至少包括：身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重), 肌肉脂肪分析(体重、骨骼肌、体脂肪), 肥胖分析(身体质量指数、 体脂百分比), 成长曲线(身高、体重), 人体成分测试历史记录(身高、体重、骨骼肌、体脂百分比), 成长分数, 肥胖评估(BMI、体脂百分比)，营养评估(蛋白质、无机盐、体脂肪), 身体均衡评估(上肢、下肢、上下肢), 肌肉均衡(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), , 研究项目(细胞内水分、细胞外水分，基础代谢率、儿童肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量), 结果解析QR代码, 生物电阻抗(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)
[6 empty] | 4.功能要求 | /
4.1自定义标志Logo、医疗机构名称和联系信息可在结果报告纸中显示
4.2数码显示结果：LCD显示屏, 数据管理软件
4.3语音提示：在测试过程中、测试完成和成功保存设置更改后，发出语音提示
4.4数据库：使用ID可保存测试数据。可保存不少于100,000个测试结果
4.5测试模式：至少包括两种模式，如简易模式、专业模式等
4.6管理员菜单：配置与管理数据
4.7支持USB存储设备复制、备份或恢复的数据
4.8可以通过USB存储器保存测试数据，及恢复备份的数据
[6 empty] | 5.其他参数 | /
★5.1显示屏分辨率不低于800×480 ；≥7英寸薄膜液晶显示屏
5.2内部接口：触摸屏、键盘按键
5.3外部接口：RS-232C≥ 4个, USB主机接口≥2个,USB从接口≥1个, LAN接口（10T）≥1个, 蓝牙接口≥1个、无线接口≥1个
5.4 打印机：激光/喷墨打印机各品牌兼容
★5.5 测试时间 ≤50秒